多模头带串口协议解析说明

1. 串口参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 波特率 | 57600 |
| 数据位 | 8 |
| 校验位 | None |
| 停止位 | 1 |
| 数据类型 | HEX 字节流 |
| 解析方式 | 按字节状态机解析 |

上位机不能按字符串、换行符、文本行解析。设备发送的是连续hex数据流。

2. 当前数据流总览

当前固件外发两种包：

| 包类型 | Type | LEN | Payload长度 | 整包长度 | 作用 | 默认频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 融合数据包 | 0x01 | 0x22 | 34 字节 | 38 字节 | TGAM、心率、血氧、额温、电池 | 约 1.1 秒一包 |
| 六轴数据包 | 0x02 | 0x11 | 17 字节 | 21 字节 | MPU6050 加速度计、陀螺仪 | 200Hz |

公共格式：

AA 55 LEN [Payload] Checksum

字段说明：

| 字段 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| AA | 1 字节 | 帧头 1 |
| 55 | 1 字节 | 帧头 2 |
| LEN | 1 字节 | Payload 长度 |
| Payload | LEN 字节 | 有效数据 |
| Checksum | 1 字节 | Payload 累加校验 |

校验方式：

Checksum = (payload[0] + payload[1] + ... + payload[len - 1]) & 0xFF;

注意：Checksum 只计算 Payload，不包括 AA 55 LEN。

3. 融合数据包 Type = 0x01

3.1 帧格式

AA 55 22 [34字节Payload] Checksum

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 帧头 | AA 55 |
| LEN | 0x22 |
| Payload 长度 | 34 字节 |
| 整包长度 | 38 字节 |
| Payload[0] | 0x01 |

3.2 Payload 字段定义

| Payload偏移 | 长度 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | PacketType | uint8 | 固定 0x01 |
| 1 | 1 | Signal | uint8 | TGAM 信号质量 |
| 2-4 | 3 | Delta | uint24 | Delta 脑波功率 |
| 5-7 | 3 | Theta | uint24 | Theta 脑波功率 |
| 8-10 | 3 | LowAlpha | uint24 | 低 Alpha |
| 11-13 | 3 | HighAlpha | uint24 | 高 Alpha |
| 14-16 | 3 | LowBeta | uint24 | 低 Beta |
| 17-19 | 3 | HighBeta | uint24 | 高 Beta |
| 20-22 | 3 | LowGamma | uint24 | 低 Gamma |
| 23-25 | 3 | MiddleGamma | uint24 | 中 Gamma |
| 26 | 1 | AttentionCode | uint8 | 固定 0x04 |
| 27 | 1 | Attention | uint8 | 专注度，0~100 |
| 28 | 1 | MeditationCode | uint8 | 固定 0x05 |
| 29 | 1 | Meditation | uint8 | 放松度，0~100 |
| 30 | 1 | HeartRate | uint8 | 心率，bpm |
| 31 | 1 | SpO2 | uint8 | 血氧，% |
| 32 | 1 | ForeheadTemp | uint8 | 额温，整数 ℃ |
| 33 | 1 | Battery | uint8 | 电池电量，0~100% |

3.3 Signal 显示规则建议

| Signal | GUI显示建议 |
| --- | --- |
| 0 | 佩戴良好 |
| 1~100 | 接触轻微不良 / 晃动 |
| 101~199 | 接触不良 |
| 200 | 未佩戴 / 空闲 |

当佩戴好后设备会滴滴两声提示。

3.4 EEG Power 解析

8 个脑波功率字段均为 3 字节无符号大端数据：

def read_u24_be(p, index):

return (p[index] << 16) | (p[index + 1] << 8) | p[index + 2]

4. 六轴数据包 Type = 0x02

4.1 帧格式

AA 55 11 [17字节Payload] Checksum

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 帧头 | AA 55 |
| LEN | 0x11 |
| Payload 长度 | 17 字节 |
| 整包长度 | 21 字节 |
| Payload[0] | 0x02 |

4.2 Payload 字段定义

| Payload偏移 | 长度 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | PacketType | uint8 | 固定 0x02 |
| 1-4 | 4 | SampleCount | uint32 | 采样序号，大端 |
| 5-6 | 2 | AccX | int16 | X轴加速度原始值，大端 |
| 7-8 | 2 | AccY | int16 | Y轴加速度原始值，大端 |
| 9-10 | 2 | AccZ | int16 | Z轴加速度原始值，大端 |
| 11-12 | 2 | GyroX | int16 | X轴陀螺仪原始值，大端 |
| 13-14 | 2 | GyroY | int16 | Y轴陀螺仪原始值，大端 |
| 15-16 | 2 | GyroZ | int16 | Z轴陀螺仪原始值，大端 |

4.3 六轴数据含义

发送的是 MPU6050 原始寄存器值，不是角度，不是姿态解算结果。

当前配置：

| 项目 | 量程 | 换算系数 |
| --- | --- | --- |
| 加速度计 | ±16g | 2048 LSB/g |
| 陀螺仪 | ±1000 dps | 32.8 LSB/dps |

换算：

acc_x_g = acc_x_raw / 2048.0

acc_y_g = acc_y_raw / 2048.0

acc_z_g = acc_z_raw / 2048.0

gyro_x_dps = gyro_x_raw / 32.8

gyro_y_dps = gyro_y_raw / 32.8

gyro_z_dps = gyro_z_raw / 32.8

5. 串口状态机解析方法

因为串口是连续字节流，一次 read() 不一定刚好读到一整包，所以 GUI 必须使用状态机解析。

推荐状态：

WAIT_AA

WAIT_55

WAIT_LEN

READ_PAYLOAD

READ_CHECKSUM

支持的 LEN：

| LEN | 类型 |
| --- | --- |
| 0x22 | 融合数据包 |
| 0x11 | 六轴数据包 |